Dispositivo de Controle de Sopro

Muitos usuários de cadeiras de rodas motorizadas não possuem movimentos nas mãos, ou seja, não podem controlar a cadeira com um joystick manualmente. Uma das soluções para esse problema é o acionamento da cadeira através de sopros. O dispositivo de controle de sopro é baseado em um sensor de pressão que emite um valor de tensão elétrica proporcional a um determinado valor de pressão  introduzido no bocal de entrada.

O desenvolvimento do dispositivo de controle de sopro iniciou-se com a as medições de tensão no sinal de saída de um sensor de pressão Hgrade-Mini de 5psi mostrado na figura abaixo.

O circuito do sensor é equivalente a uma ponte de sensores piezelétricos como mostra a figura:

O sensor deve ser alimentado por 12V na entrada (Vcc) sendo que o terra deve ser ligado ao (Gnd). Dessa forma, ao ser inserida uma pressão de ar no bocal de entrada, surgirá uma tensão da ordem de até 60mV nos terminais (–Vo) e (+Vo).

Segundo as definições que constam nos requisitos do projeto quanto ao dispositivo de controle de sopro, o mesmo deverá ter a sensibilidade para definir um sopro forte, sopro fraco, sucção forte e sucção fraca. Para validar o funcionamento do sensor com essas definições, foi realizado um teste com uma alimentação de 5V e depois 12V na entrada (Vcc) e um multímetro nos terminais (-Vo) e (+Vo) como mostra o diagrama abaixo:

Os dados obtidos estão na tabela abaixo:

| Vcc | Tensão em Pressão Mínima |  | Tensão em Pressão Máxima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soprar | Sugar | Soprar | Sugar |
| 5V | 0,2 mV | -0,5 mV | 3 mV | -5 mV |
| 12V | 1 mV | -2 mV | 6 mV | -13 mV |

Os padrões de entrada dos módulos de controle dispõem de uma alimentação de 12V, o que nos permite utilizar a tensão nominal do sensor, além do que, tensão na saída tem um valor muito baixo com 5V de alimentação.

O dispositivo de controle de sopro deve passar ao módulo de controle uma informação semelhante ao dispositivo de controle de chaves uma vez que será utilizada a mesma entrada. Com isso deve-se utilizar um microcontrolador para transformar o sinal analógico gerado pelo sensor em sinal digital de modo a diferenciar um sopro forte de um sopro fraco e uma sucção forte de uma sucção fraca.

O microcontrolador dispõe de entradas nas quais recebem valores analógicos apenas em uma polaridade de sinal, o que significa que os sinais de tensão negativos não podem ser utilizados, além do mais, os níveis de tensão ainda são muito baixos e devem ser amplificados para que o que o microcontrolador possa receber o sinal. Para resolver esses 2 problemas deve se utilizar um Amplificador Operacional com ajuste de Offset de modo que o sinal se estabilize em 2,5V. Ao “soprar forte” a tensão chegaria em 5V e ao “sugar forte” a tensão chegaria a 0V.

Alguns testes foram realizados com o Amplificador Operacional LM741, porém não se levou em consideração o ganho exato para que os valores de tensão se aproximassem de 5V de diferença entre os extremos. Os valores dos resistores foram obtidos experimentalmente obedecendo a equação de um circuito subtrator com um potenciômetro entre os pinos 1 e 5 do amplificador operacional para fazer o ajuste fino do offset. O circuito do sensor e amplificador operacional ficou seguinte configuração:

Sendo:

Vs=[+Vo-(-Vo)]×R2R1

Inicialmente foram atribuídos os seguintes valores para os resistores: R1=20KΩ e R2=1,5MΩ. Os valores de Vs foram medidos conforme a pressão introduzida no sensor e os resultados obtidos estão na tabela abaixo:

| Offset | Tensão em Pressão Mínima |  | Tensão em Pressão Máxima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soprar | Sugar | Soprar | Sugar |
| 0V | 2,2V | -1,3V | 9,9V | -11,6V |
| 2,5V | 4V | -1,2V | 11,5V | -10,7V |

Pode-se perceber que o ganho do circuito foi bem alto, porém o ajuste de offset não regulou bem os extremos. Os valores se mantinham praticamente os mesmos, além do que foram realizados outros testes com outros valores de resistores para diminuir o ganho e observou o mesmo problema, ou seja, os extremos diminuíam com o ganho, mas não se alteravam com o ajuste de offset. O offset altera apenas o valor da tensão quando não é introduzida uma pressão na entrada do sensor, ou seja, apenas o ponto de neutro.

Com diversas pesquisas realizadas, observou-se que o melhor amplificador operacional para se ter um bom ajuste de offset é o TL081. Com a pinagem idêntica ao LM741, o circuito foi mantido, apenas foi substituído o circuito integrado do amplificador operacional. Os resultados foram bem significativos, o problema do ajuste de offset foi resolvido.

Os valores dos resistores para que se mantivesse uma tensão Vs que variasse de 0V a 5V estão mostrado no diagrama abaixo:

Em um primeiro teste o offset foi ajustado para a tensão de saída se mantivesse em 0V sem pressão introduzida e depois, no segundo teste, foi feito o ajuste do offset para que a tensão mínima não fosse inferior a 0V e a tensão máxima não superior a 5V e os resultados dos testes estão na tabela abaixo:

| Offset | Tensão em Pressão Mínima |  | Tensão em Pressão Máxima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soprar | Sugar | Soprar | Sugar |
| 0V | 1,2V | -1,3V | 2,2V | -2,3V |
| 2,5V | 3,7V | 1,2V | 4,7V | -0,01V |

Com estes resultados pode-se definir esse como o circuito de entrada do microcontrolador, porém há outro problema que ainda não foi mencionado que é o fato de ter que utilizar uma fonte de -12V na entrada Vee do amplificador operacional. Em testes de laboratório é possível obter essa tensão facilmente, mas para um módulo na qual a tensão de alimentação fornecida é de apenas 12V será necessário um outro circuito capaz de gerar essa tensão de -12V. O diagrama abaixo mostra um circuito com um NE555 capaz de gerar a tensão negativa para a entrada Vee do Amplificador Operacional.

Assim, o circuito completo fica da seguinte forma:

A imagem a seguir mostra o circuito montado em um Proto Board.

Outro circuito que deve ser implementado é o de calibração no qual o usuário poderá ajustar o ponto de transição entre sopro forte e sopro fraco bem como a sucção forte e sucção fraca. Para isso pensou-se na utilização de dois potenciômetros que fornecem níveis de tensão variados para o microcontrolador. Um potenciômetro ajusta o sopro e o outro ajusta a sucção. O circuito de calibração fica da seguinte forma:

Como um protótipo do dispositivo de controle de sopro o microcontrolador que deverá ser utilizado é um ATMEGA8. Inicialmente para fins de testes de programação, o circuito para utilizar o microcontrolador é um Arduíno no qual foram definidas entradas analógicas e saídas digitais para serem aplicadas ao circuito do sensor.

Assim sendo, o circuito completo com junto com o microcontrolador e o circuito de calibração ficou da seguinte forma:

Este mesmo circuito foi recriado em um software de design para placa de circuito impresso. A figura seguinte mostra o circuito feito pelo Software.

O circuito foi refeito, porém com um pequeno erro na região circulada da figura, a ligação do capacitor e do resistor está na posição incorreta. O erro foi corrigido posteriormente na própria placa, porém, o circuito foi roteado com esse erro. A figura seguinte mostra o circuito roteado.

Após a corrosão e soldagem dos componentes a placa ficou do modo como mostram as figuras seguintes.

Para fechar a placa foi utilizada uma caixa e uma conexão para mangueira. As margens da placa foram lixadas para encaixar a mesma na caixa. Uma mangueira foi utilizada para conectar o sensor de pressão à conexão.

A caixa com a tampa e os parafusos ficou da seguinte forma:

Na parte superior foi colocada uma etiqueta indicativa com o nome “Interface de Sopro” e o logotipo do LSI-TEC.

Assim, o dispositivo de Interface de Sopro fica com a seguinte característica.

Código do Microcontrolador

O código para programação do microcontrolador foi feito para que o mesmo servisse para acionar um controle de chaves. Cada intensidade do sopro é proporcional a uma tensão que alimenta uma das entradas analógicas do microcontrolador. As outras entradas analógicas foram utilizadas para receber os níveis de tensão fornecidos pelos potenciômetros de calibração, de modo que a tensão em cada entrada corresponde ao que se pode chamar de “limite” entre sopro fraco e sopro forte bem como sucção fraca e sucção forte.

As saídas do microcontrolador são digitais e fornecem níveis altos de tensão para cada mosfet ligado ao módulo de controle. Cada saída corresponde a direção desejada da cadeira. A configuração das direções em relação a intensidade do sopro ficou da seguinte forma: sopro forte faz a cadeira seguir para frente, sopro fraco faz a cadeira girar para a direita, sucção fraca faz a cadeira girar para a esquerda e sucção forte faz a cadeira andar para traz.

Outra função importante é o quinto botão do controle de chaves padrão que é o acionamento do menu principal para configuração da cadeira. Para ativar o quinto botão foi atribuída a ação de sugar uma vez rapidamente.

Assim o código da programação do microcontrolador feito no Arduino está disponível nas páginas seguintes.

/*

Geração de sinais esquema penta para interface de sopro.

O programa gera quatro sinais: FRONT, BACK, LEFT, RIGHT.

Cada um dos sinais representa uma direção no esquema 'penta'.

Ao contrário do joystick analógico, a interface de sopro recebe

apenas um sinal e gera quatro sinais de saída.

Esta versão permite calibração através de 2 potenciômetros; cada um

deles é responsável por controlar os níveis de entrada para o sopro

e para a sucção.

*/

#define Back 0

#define Front 1

#define Left 2

#define Right 3

#define Dead 4

#define Menu 5

// Frente: sopro forte ( >650 )

// Direita: sopro fraco ( 515~650 )

// Esquerda: sucção fraca ( 420~170 )

// Ré: sucção forte ( <170 )

// Acesso ao menu: 2 sopros seguidos

// Definição dos valores padrão para limites de sopro e sucção

#define CONST_SOPRO_FORTE 650

#define CONST_SOPRO_FRACO_MAX 650

#define CONST_SOPRO_FRACO_MIN 515

#define CONST_SUCCAO_FRACO_MAX 420

#define CONST_SUCCAO_FRACO_MIN 170

#define CONST_SUCCAO_FORTE 170

// Entradas analógicas

int analogPin = 3;	        // pino de entrada para o sensor de pressão

int calibrationPin1 = 1;	// pino do potenciômetro de calibração (sopro)

int calibrationPin2 = 2;	// pino do potenciômetro de calibração (sucção)

// Saídas digitais

int backPin = 4;

int frontPin = 2;

int leftPin = 7;

int rightPin = 8;

int menuPin = 13;

// Variáveis globais

int analogVal = 0;	        // armazena o valor da entrada do sensor de pressão

int sopro_forte = CONST_SOPRO_FORTE;

int sopro_fraco_max = CONST_SOPRO_FRACO_MAX;

int sopro_fraco_min = CONST_SOPRO_FRACO_MIN;

int succao_fraco_max = CONST_SUCCAO_FRACO_MAX;

int succao_fraco_min = CONST_SUCCAO_FRACO_MIN;

int succao_forte = CONST_SUCCAO_FORTE;

int actual_state = Dead;

int last_state = Dead;

int enter_menu = 0;

// contadores

int pico1 = 0;

int vale1 = 0;

int menu_timeout = 0;

void setup() {

pinMode(backPin, OUTPUT);

pinMode(frontPin, OUTPUT);

pinMode(leftPin, OUTPUT);

pinMode(rightPin, OUTPUT);

pinMode(menuPin, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

int updateCalibration(){

int ajuste_sopro = analogRead(calibrationPin1);

int ajuste_succao = analogRead(calibrationPin2);

//Serial.print("ajustes: ");

//Serial.println(ajuste_sopro, ajuste_succao);

// ajusta a escala dos sensores para -128 a 127

ajuste_sopro = ajuste_sopro/4 -128;

ajuste_succao = ajuste_succao/4 - 128;

//Serial.print("depois da escala:");

//Serial.println(ajuste_sopro, ajuste_succao);

sopro_forte = CONST_SOPRO_FORTE + ajuste_sopro;

sopro_fraco_max = CONST_SOPRO_FRACO_MAX + ajuste_sopro;

// não ajustar limite de sopro fraco

//sopro_fraco_min = CONST_SOPRO_FRACO_MIN + ajuste_sopro;

//Serial.print("sopro: ");

//Serial.print(sopro_forte);

//Serial.print(" , ");

//Serial.print(sopro_fraco_max);

//Serial.print(" , ");

//Serial.println(sopro_fraco_min);

succao_forte = CONST_SUCCAO_FORTE + ajuste_succao;

// não ajustar limite de sucção fraca

//succao_fraco_max = CONST_SUCCAO_FRACO_MAX + ajuste_succao;

succao_fraco_min = CONST_SUCCAO_FRACO_MIN + ajuste_succao;

//Serial.print("succao: ");

//Serial.print(succao_forte);

//Serial.print(" , ");

//Serial.print(succao_fraco_max);

//Serial.print(" , ");

//Serial.println(succao_fraco_min);

}

int updateState(int input) {

if (input < succao_forte)

return Back;

else if (input > sopro_forte)

return Front;

else if (input < succao_fraco_max && input > succao_fraco_min)

return Left;

else if (input < sopro_fraco_max && input > sopro_fraco_min)

return Right;

else

return Dead;

}

void loop() {

analogVal = analogRead(analogPin);	// lê o valor da pressão

updateCalibration();

actual_state = updateState(analogVal);

Serial.print(analogVal);

/****** Acinamento do Menu ******/

// detecção do primeiro pico

if (last_state == Dead &&

analogVal <= CONST_SUCCAO_FRACO_MAX && enter_menu == 0)

{

enter_menu = 1;

pico1 = 1;

Serial.println("primeiro pico");

actual_state = Dead;

}

// conta 5 varreduras com o usuário soprando para acionar o próximo estado

if (enter_menu == 1 && analogVal <= CONST_SUCCAO_FRACO_MAX){

pico1++;

if (pico1 >= 2){

enter_menu = 2;

vale1 = 0;

actual_state = Dead;

}

}

// detecção do primeiro vale

// conta 5 varreduras sem pressão no sensor para acionar o próximo estado

if (enter_menu == 2 && analogVal >= CONST_SUCCAO_FRACO_MAX){

vale1++;

if (vale1 >= 2){

actual_state = Menu;

Serial.println("primeiro vale");

pico1 = 0;

vale1 = 0;

enter_menu = 0;

menu_timeout = 0;

}

}

//   contagem de timeout para acionamento do menu

if (enter_menu != 0){

menu_timeout++;

if (menu_timeout >= 6) {

Serial.println("timeout!");

pico1 = 0;

vale1 = 0;

enter_menu = 0;

menu_timeout = 0;

}

}

/****** fim da detecção de acinamento do menu ******/

switch (actual_state) {

case Back:

digitalWrite(backPin, HIGH);

digitalWrite(frontPin, LOW);

digitalWrite(leftPin, LOW);

digitalWrite(rightPin, LOW);

digitalWrite(menuPin, LOW);

Serial.println("Back");

break;

case Front:

digitalWrite(backPin, LOW);

digitalWrite(frontPin, HIGH);

digitalWrite(leftPin, LOW);

digitalWrite(rightPin, LOW);

digitalWrite(menuPin, LOW);

Serial.println("Front");

break;

case Left:

digitalWrite(backPin, LOW);

digitalWrite(frontPin, LOW);

digitalWrite(leftPin, HIGH);

digitalWrite(rightPin, LOW);

digitalWrite(menuPin, LOW);

Serial.println("Left");

break;

case Right:

digitalWrite(backPin, LOW);

digitalWrite(frontPin, LOW);

digitalWrite(leftPin, LOW);

digitalWrite(rightPin, HIGH);

digitalWrite(menuPin, LOW);

Serial.println("Right");

break;

case Dead:

digitalWrite(backPin, LOW);

digitalWrite(frontPin, LOW);

digitalWrite(leftPin, LOW);

digitalWrite(rightPin, LOW);

digitalWrite(menuPin, LOW);

Serial.println("Dead");

break;

case Menu:

digitalWrite(backPin, LOW);

digitalWrite(frontPin, LOW);

digitalWrite(leftPin, LOW);

digitalWrite(rightPin, LOW);

digitalWrite(menuPin, HIGH);

Serial.println("Menu");

break;

}

delay(100);

last_state = actual_state;

}